## Report
|  | 北京普析通用仪器有限责任公司 | [8 empty] | 文件编号
|  | T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验原始记录表 | [8 empty] | 版本/修订
发布/修订日期
产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |  | 检验员 |  |  |  | 检验日期 |  | 复核员
T700AS |  |  | 34U1704-01-0023 |  |  |  | 1
温度(℃) |  |  |  | 相对湿度(%) | [6 empty] | 检验结果
UVWin版本号 |  |  |  | UVTouch版本号 | [5 empty] | 检验软件版本号 |  | 2.2.24.1119
序号 | 检验项目 |  |  | 结果
1 | 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 氘灯： ±0.1nm 镨钕： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 波长段 |  |  | B段
|  |  |  | 检测工具 |  |  | 镨钕滤光片 |  |  | 氘灯 |  | 氘灯
|  |  |  | 标准值(nm) |  |  | 807.4 |  |  | 656.1 |  | 486
测量值(nm)
平均值(nm)
误差值(nm)
|  |  |  | 重复性(nm) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 波长示值误差与重复性 | 波长示值误差 钬溶液： ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm |  | 检测工具 |  |  | 钬溶液
|  |  |  | 标准值(nm) |  |  | 640.7 |  | 536.8 | 416.5 | 361.0 | 287.4 | 241.0
测量值（nm）
平均值(nm)
误差值(nm)
|  |  |  | 重复性(nm) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 检测工具 |  |  | 10%中性滤光片、20%中性滤光片、30%中性滤光片 （以标定的标准值为准）
|  |  |  | 型号 |  | 测量点 |  | 635 |  |  | 546 |  | 440
|  |  |  | 10%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 7.62 |  |  | 11.03 |  | 11.46
测量值(%)
平均值(%)
误差值(%)
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 20%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 17.64 |  |  | 21.74 |  | 21.92
测量值(%)
平均值(%)
误差值(%)
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 透射比示值误差与重复性 (可见区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 30%中性滤光片 |  | 标准值(%) |  | 23.59 |  |  | 29.32 |  | 29.91
测量值(%)
平均值(%)
误差值(%)
[6 empty] | 重复性(%) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 透射比示值误差与 重复性 （紫外区） | 透射比示值误差 ±0.3% 透射比重复性 ≤0.1% |  | 检测工具 |  |  | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066
|  |  |  | 标准值（%） |  |  | 350 |  | 313 |  | 257 |  | 235
[7 empty] | 23.2 |  | 51.58 |  | 14.06 |  | 18.42
测量值（%）
平均值(%)
误差值(%)
|  |  |  | 重复性(%) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 杂散光 |  |  | 检验工具 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 结果
|  | 220nm | <0.01% | 碘化钠标准溶液 |  |  | 测量值 （%） |  |  |  |  | 未检测
|  | 360nm | ≤0.02% | 亚硝酸钠标准溶液 | [7 empty] | 未检测
5 | 基线平直度 | ≤±0.0005（2.0nm光谱带宽） |  |  |  |  | 测量值（Abs）
6 | 基线暗噪声 | ≤±0.1% |  |  |  |  | 测量值（%）
7 | 光谱带宽 | 不超过标称光谱带宽的±20% |  | 光谱带宽（nm） |  |  | 氘灯5.0 | 氘灯2.0 |  | 氘灯1.0 | 氘灯0.5 | 氘灯0.2
测量值(nm)
|  |  |  | 偏差（%） |  |  | -100 | -100 |  | -100 | -100 | -100
8 | 噪声500nm | 100% | ≤0.05% | 测量值（%） |  |  |  |  | 0% | ≤0.005% |  | 测量值 （%）
| 噪声250nm | 100% | ≤0.05% | 测量值（%） |  |  |  |  | 0% | ≤0.005% |  | 测量值 （%）
| 边缘噪声 1090 nm | 100% | ≤0.1% | 测量值（%） |  |  |  |  | 0% | ≤0.02% |  | 测量值 （%）
| 边缘噪声200nm | 100% | ≤0.1% | 测量值（%） |  |  |  |  | 0% | ≤0.02% |  | 测量值 （%）
9 | 漂移 | 500nm ≤0.1%/h |  |  |  |  | 测量值（%）
10 | 电源电压的适应性 | ±0.2% | 检验工具 |  | 电压 | [5 empty] | 198V | 220V | 242V
|  |  | 调压器，数字万用表 |  | 500nm测量值（%）
500nm处的透射比变化（%）
250nm测量值（%）
250nm处的透射比变化（%）
11 | 介电强度 | 无击穿和飞弧现象 |  |  | 检验工具：耐压测试仪 | [5 empty] | 有 □ 无 □
12 | 接触电流 | 正常条件≤0.5mA |  |  | 检验工具：泄漏电流测试仪 | [5 empty] | 测量值（mA）
|  | 单一故障≤3.5mA | [8 empty] | 测量值（mA）
13 | 保护接地 | ≤0.1Ω |  |  | 检验工具：程控接地电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（Ω）
14 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ |  |  | 检验工具：绝缘电阻测试仪 | [5 empty] | 测量值（MΩ）
15 | 样品池准确度于重复性校验 |  | 准确度：100%±0.1% 重复性：<0.1% |  |  | 1号池测量值(%) |  |  |  |  | 重复性(%)
16 | 外观和结构 | 仪器外观应清洁，所有电镀件表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀，无掉漆与划痕，不得有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象，外露部件结合处应整齐，无粗糙不平现象。仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期、仪器编号、工作电源电压、频率、制造计量器具许可证标志及编号，仪器的铭牌、二维码的内容及粘贴方向应正确。仪器的各紧固件均应紧固良好，外露螺钉无损伤，生锈，缺失。各按键、开关、指示灯工作正常，电缆线的接插件均能紧密配合且接地良好，启动后无异常杂音。 | [10 empty] | 合格□ 不合格□
检验结论 |  | 合格 □ 不合格 □
备注 |  | 1.本表格依据T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验工艺编制； 2. 测量结果保留的小数点位数应与指标要求的小数点位数一致； 3. 表格中的标准值依据有效期内的标准物质证书提供的标准值为准。

## 基础信息
名称 | 特征值 | 标准值 | 是否为光谱扫描 | 灯状态 | 灯状态 | 较零物质 | 光度方式 | 光度方式 | 扫描速度 | 扫描速度 | 扫描间隔(nm) | 重复次数 | 重复时间间隔(S) | 光谱带宽(nm) | 增益 | 响应时间
氘灯 | 656.1 | 656.1 | 是 | 钨灯 | 0 |  | Abs | 0 | 极慢 | 0 |  | 1 |  | 0.2
低压汞灯A段 | 253.7 | 253.7 | 否 | 氘灯 | 1 | 其它 | T% | 1 | 慢速 | 1 | 0.02 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
低压汞灯B段 | 365.0,435.8,546.1 | 365.0,435.8,546.1 |  | 汞灯 | 2 |  | Es | 2 | 中速 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 1.0 | 2 | 1
镨钕滤光片 | 739.2,,807.4 | 739.2,,807.4 |  |  |  |  | Er | 3 | 快速 | 3 | 0.2 | 4 |  | 2.0 | 3 | 2
10%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.0 | [5 empty] | R% | 4 | 极快 | 4 | 0.5 | 5 |  | 5.0 | 4
20%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 5
30%中性滤光片 | 635.0,546.0,440.2 | [9 empty] | 2
重铬酸钾标准物质 | 350313257235 | 22.9,51.3,13.7,18.2 | [8 empty] | 5
碘化钠溶液 | 220
亚硝酸钠溶液 | 340360

## 测量结果表
项目编号 | 仪器ID | 标准值 | 测量值（nm） | 平均值 | 误差值 | 重复性 | 检验员 | 检验日期 | 复核员 | 检验地点 | 温度 | 湿度 | 判定结果 | 其他 | 子项目编号-与检测项信息对应的
1001 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1001
1002 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1002
1003 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1003
1008 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1004
1009 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1004
1010 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1004
1011 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1004
1012 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1004
1013 | 34U1704-01-0023 |  | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 1004
2001 | 34U1704-01-0023 | 23.2 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2001
2002 | 34U1704-01-0023 | 51.58 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2001
2003 | 34U1704-01-0023 | 14.06 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2001
2004 | 34U1704-01-0023 | 18.42 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2001
2005 | 34U1704-01-0023 | 7.62 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2002
2006 | 34U1704-01-0023 | 11.03 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2002
2007 | 34U1704-01-0023 | 11.46 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2002
2008 | 34U1704-01-0023 | 17.64 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2003
2009 | 34U1704-01-0023 | 21.74 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2003
2010 | 34U1704-01-0023 | 21.92 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2003
2011 | 34U1704-01-0023 | 23.59 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2004
2012 | 34U1704-01-0023 | 29.32 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2004
2013 | 34U1704-01-0023 | 29.91 | ;; |  |  | 0 |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 2004
3001 | 34U1704-01-0023 | 220 | ;; |  |  |  |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 3001
3002 | 34U1704-01-0023 | 360 | ;; |  |  |  |  | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 3002
4001 | 34U1704-01-0023 | [6 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 4001
5001 | 34U1704-01-0023 | [6 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 5001
6001 | 34U1704-01-0023 | 5 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 6001
6002 | 34U1704-01-0023 | 2 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 6002
6003 | 34U1704-01-0023 | 1 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 6003
6004 | 34U1704-01-0023 | 0.5 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 6004
6005 | 34U1704-01-0023 | 0.2 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 6005
7001 | 34U1704-01-0023 | 500 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 7001
7002 | 34U1704-01-0023 | 500 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 7002
7003 | 34U1704-01-0023 | 250 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 7003
7004 | 34U1704-01-0023 | 250 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 7004
8001 | 34U1704-01-0023 | 1090 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 8001
8002 | 34U1704-01-0023 | 1090 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 8002
8003 | 34U1704-01-0023 | 200 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 8003
8004 | 34U1704-01-0023 | 200 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 8004
9001 | 34U1704-01-0023 | 500 | [5 empty] | 2025-10-22 18:54 |  |  |  |  | 未检测 |  | 9001

## 管理表
检验项目
产品型号 | 父项目编号 | 父项目名称 | 子项目编号 | 子项目名称 | 特征值 | 可允许误差范围 | 波长重复性
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1001 | 氘灯 | 656.1 | 0.1 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1002 | 氘灯 | 486 | 0.1 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1003 | 镨钕滤光片 | 807.4 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1008 | 钬溶液 | 640.79 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1009 | 钬溶液 | 536.86 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1010 | 钬溶液 | 416.57 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1011 | 钬溶液 | 361.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1012 | 钬溶液 | 287.52 | 0.3 | 0.1
T700S | 1000 | 波长示值误差与重复性校验 | 1013 | 钬溶液 | 241.12 | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2001 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2002 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 313nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2003 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 257nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2004 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 235nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2005 | 10%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2006 | 10%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2007 | 10%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2008 | 20%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2009 | 20%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2010 | 20%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2011 | 30%中性滤光片 | 635nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2012 | 30%中性滤光片 | 546nm | 0.3 | 0.1
T700S | 2000 | 透射比示值误差与重复性校验 | 2013 | 30%中性滤光片 | 440nm | 0.3 | 0.1
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3001 | 碘化钠标准溶液 | 220nm | 0.01
T700S | 3000 | 杂散光校验 | 3002 | 亚硝酸钠标准溶液 | 360nm | 0.02
T700S | 4000 | 基线平直度检验 | 4001 | 基线平直度 |  | 0.0005
T700S | 5000 | 基线暗噪声检验 | 5001 | 基线暗噪声 |  | 0.1
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6001 | 氘灯5.0 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6002 | 氘灯2.0 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6003 | 氘灯1.0 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6004 | 氘灯0.5 | 656.1 | 20
T700S | 6000 | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6005 | 氘灯0.2 | 656.1 | 20
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7001 | 500nm100%噪声 | 500 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7002 | 500nm0%噪声 | 500 | 0.005
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7003 | 250nm100%噪声 | 250 | 0.05
T700S | 7000 | 噪声检验 | 7004 | 250nm0%噪声 | 250 | 0.005
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8001 | 1090nm100%噪声 | 1090 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8002 | 1090nm0%噪声 | 1090 | 0.02
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8003 | 200nm100%噪声 | 200 | 0.1
T700S | 8000 | 波长边缘噪声 | 8004 | 200nm0%噪声 | 200 | 0.02
T700S | 9000 | 漂移检验 | 9001 | 漂移检验 | 500nm | 0.1

## 对应信息 (hidden)
产品编号 | 产品型号 | 父项目名称 | 父项目编号
U1601 | T600B | 波长示值误差与重复性校验 | 1000
U1602 | T600A | 透射比示值误差与重复性校验 | 2000
U1603 | T600S | 杂散光校验 | 3000
U1604 | T600AS | 基线平直度检验 | 4000
U1701 | T700B | 基线暗噪声检验 | 5000
U1702 | T700A | 光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 6000
U1703 | T700S | 噪声检验 | 7000
U1704 | T700AS | 波长边缘噪声 | 8000
|  | 漂移检验 | 9000

## 仪器状态
仪器id | 项目 | 能量 | id | 父id
34U1704-01-0023 | 关灯，增益1下的RSD值
34U1704-01-0023 | 关灯，增益2下的RSD值
34U1704-01-0023 | 关灯，增益3下的RSD值
34U1704-01-0023 | 关灯，增益4下的RSD值
34U1704-01-0023 | 开灯，增益1下的RSD值
34U1704-01-0023 | 开灯，增益2下的RSD值
34U1704-01-0023 | 开灯，增益3下的RSD值
34U1704-01-0023 | 开灯，增益4下的RSD值
34U1704-01-0023 | 氘灯656.1能量 |  | 1001 | 1001
34U1704-01-0023 | 氘灯486.0能量 |  | 1002 | 1002
34U1704-01-0023 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-350nm能量 |  | 2001 | 2001
34U1704-01-0023 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-313nm能量 |  | 2002 | 2001
34U1704-01-0023 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-257nm能量 |  | 2003 | 2001
34U1704-01-0023 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066-235nm能量 |  | 2004 | 2001
34U1704-01-0023 | 碘化钠标准溶液-220nm能量 |  | 3001 | 3001
34U1704-01-0023 | 亚硝酸钠标准溶液-360nm能量 |  | 3002 | 3002
34U1704-01-0023 | 基线平直度-全波长能量 |  | 4001 | 4001

## 检测项信息
检测类别 | 项目名称 | 提示 | 方法信息 | 测量信息 | 重复次数 | 重复时间间隔 | 特征值 | 分析方法 | 分析方法 | 灯状态 | 光度模式 | 扫描速度 | 起始波长 | 终止波长 | 扫描间隔 | 增益 | 光谱带宽 | 时间间隔 | 扫描个数 | 响应时间 | 是否为光谱扫描 | 暗电流物质 | 校零物质 | 测量物质 | 父项目编号 | 子项目编号 | 标准值
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯(656.1) |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 3 | 1 | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | 1001
波长示值误差与重复性校验 | 氘灯(486.0) |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=490,480,0.02;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 3 | 1 | 486 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 | 氘灯 | Es | 中速 | 490 | 480 | 0.02 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 1000 | 1002
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=810,800,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦镨钕滤光片:Scan | 3 | 1 | 807.4 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 810 | 800 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 镨钕滤光片 | 1000 | 1003
波长示值误差与重复性校验 | 钬溶液 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=645,235,0.1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦钬溶液:Scan | 3 | 1 | 640.7,536.8,416.5,361.0,287.4,241.0 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool | 寻峰 |  | Abs | 中速 | 645 | 235 | 0.1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 钬溶液 | 1000 | 1004
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯5.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=662,650,0.1;Gain=4;Slit1=5.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 662 | 650 | 0.1 | 4 | 5.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6001 | 5.0
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯2.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Gain=4;Slit1=2.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.1 | 4 | 2.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6002 | 2.0
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯1.0 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Gain=4;Slit1=1.0;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.1 | 4 | 1.0 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6003 | 1.0
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯0.5 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=0.5;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 0.5 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6004 | 0.5
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯0.2 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.02;Gain=4;Slit1=0.2;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.02 | 4 | 0.2 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6005 | 0.2
光谱带宽与仪器最小光谱带宽 | 氘灯0.2 |  | PhotoMode=2;ScanSpeed=2;WlRange=660,650,0.1;Gain=4;Slit1=0.2;LampPos=1 | 空气:Scan | 1 |  | 656.1 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool | 求半峰宽 | 氘灯 | Es | 中速 | 660 | 650 | 0.1 | 4 | 0.2 |  |  |  | 是 |  |  | 空气 | 6000 | 6006 | 0.2
基线平直度检验 | 基线平直度 |  | PhotoMode=0;ScanSpeed=2;WlRange=1090,200,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦空气:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | Abs | 中速 | 1090 | 200 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 4000 | 4001
基线暗噪声检验 | 基线暗噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;WlRange=1090,200,1;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:BaseLine¦黑挡块:Scan | 1 |  |  | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool | 求最大偏移量 |  | T% | 中速 | 1090 | 200 | 1 |  | 2.0 |  |  |  | 是 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 5000 | 5001
噪声检验 | 500nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 7000 | 7001
噪声检验 | 500nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦黑挡块:Measure;Wl=500;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 7000 | 7002
噪声检验 | 250nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=250¦空气:Measure;Wl=250;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 250 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 7000 | 7003
噪声检验 | 250nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=250¦黑挡块:Measure;Wl=250;totalcount=120;timeinterval=1 | 1 |  | 250 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 120 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 7000 | 7004
波长边缘噪声 | 1090nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦空气:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8001
波长边缘噪声 | 1090nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=1090¦黑挡块:Measure;Wl=1090;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 1090 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8002
波长边缘噪声 | 200nm100%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=200¦空气:Measure;Wl=200;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 200 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 8000 | 8003
波长边缘噪声 | 200nm0%噪声 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=200¦黑挡块:Measure;Wl=200;totalcount=180;timeinterval=1 | 1 |  | 200 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 180 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 黑挡块 | 8000 | 8004
杂散光校验 | 220nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦碘化钠空白溶液:Zero;Wl=220¦碘化钠溶液:Measure;Wl=220 | 3 | 1 | 220 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 碘化钠空白溶液 | 碘化钠溶液 | 3000 | 3001
杂散光校验 | 360nm杂散光 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦亚硝酸钠空白溶液:Zero;Wl=360¦亚硝酸钠溶液:Measure;Wl=360 | 3 | 1 | 360 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool | 多次测量 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 亚硝酸钠空白溶液 | 亚硝酸钠溶液 | 3000 | 3002
透射比示值误差与重复性校验 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦紫外分光光度计标准物质空白溶液:Zero;Wl=350,313,257,235¦紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066:Measure;Wl=350,313,257,235 | 3 | 1 | 350,313,257,235 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 紫外分光光度计标准物质空白溶液 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 2000 | 2001 | 23.2,51.58,14.06,18.42
透射比示值误差与重复性校验 | 10%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦10%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 10%中性滤光片 | 2000 | 2002 | 7.57,10.1,10.07
透射比示值误差与重复性校验 | 20%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦20%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 20%中性滤光片 | 2000 | 2003 | 18.89,20.09,20.91
透射比示值误差与重复性校验 | 30%中性滤光片 |  | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=635,546,440¦30%中性滤光片:Measure;Wl=635,546,440 | 3 | 1 | 635,546,440 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool | 求平均 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 否 | 黑挡块 | 空气 | 30%中性滤光片 | 2000 | 2004 | 29.96,30.43,28.88
漂移检验 | 漂移检验 | 仪器预热1小时之后进行检验 | PhotoMode=1;ScanSpeed=2;Slit1=2.0;ResponseTime=1; | 黑挡块:Dark¦空气:Zero;Wl=500¦空气:Measure;Wl=500;totalcount=3600;timeinterval=1 | 1 |  | 500 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool | 最大最小值差 |  | T% | 中速 |  |  |  |  | 2.0 | 1 | 3600 | 1 | 否 | 黑挡块 | 空气 | 空气 | 9000 | 9001

## 标准值
测试项 | 检测工具 | 特征值 | 标准值（%）
透射比示值误差与重复性校验 | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350nm | 23.2
|  | 313nm | 51.58
|  | 257nm | 14.06
|  | 235nm | 18.42
| 10%中性滤光片 | 635nm | 7.62
|  | 546nm | 11.03
|  | 440nm | 11.46
| 20%中性滤光片 | 635nm | 17.64
|  | 546nm | 21.74
|  | 440nm | 21.92
| 30%中性滤光片 | 635nm | 23.59
|  | 546nm | 29.32
|  | 440nm | 29.91
波长示值误差与重复性校验 | 镨钕滤光片 | 807.4
| 钬溶液 | 640.7
536.8
416.5
361.0
287.4
241.0
修改标准值时，该仪器对应的模板文件必须未打开，同时修改后光标要在未修改的单元格内！方可保存成功！

## 字段对应 (hidden)
仪器方法标记 | 仪器方法字段 |  | 算法标记 | 算法字段
起始波长 | StartWl | WlRange | 寻峰 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindPeakAndAverageUVTestTool
终止波长 | EndWl |  | 求平均 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsAndAverageUVTestTool
重复次数 | RepeatTimes |  | 多次测量 | Validation.ViewModel.DataStructure.WlPointsUVTestTool
重复时间间隔 | RepeatInterval |  | 最大最小值差 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindMaxOffsetUVTestTool
方法信息 | MethodStr |  | 求半峰宽 | Validation.ViewModel.DataStructure.FindHalfPeakUVTestTool
测量信息 | MeasurePara |  | 求最大偏移量 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetMaxDIstanceUVTestTool
使用物质 | ToolStr |  | 求漂移 | Validation.ViewModel.DataStructure.GetDriftUVTestTool
项目名称 | Name
光度模式 | PhotoMode
扫描速度 | ScanSpeed
扫描间隔 | ScanWlInterval
增益 | Gain
光谱带宽 | Slit1
特征值 | Wl
暗电流 | Dark
校零 | Zero | BaseLine
测量 | Measure | Scan
时间间隔 | timeinterval
扫描个数 | totalcount
灯状态 | LampPos
响应时间 | ResponseTime

## 波长示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值（nm） | 测量值（nm） | 平均值（nm） | 误差值（nm） | 重复性（nm） | 波长示值误差(nm) | 波长重复性 | 判定结果
氘灯656.1 | 656.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 未检测
氘灯486 | 486 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 未检测
镨钕滤光片 | 807.4 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
钬溶液 | 640.7 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 536.8 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 416.5 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 361.0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 287.4 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 241.0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测

## 透射比示值误差与重复性校验
项目名称 | 特征值(nm) | 标准值（%） | 测量值（%） | 平均值（%） | 误差值（%） | 重复性（%） | 透射比示值误差 | 透射比重复性 | 判定结果
紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 | 350 | 23.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 313 | 51.58 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 257 | 14.06 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 235 | 18.42 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
10%中性滤光片 | 635 | 7.62 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 546 | 11.03 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 440 | 11.46 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
20%中性滤光片 | 635 | 17.64 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 546 | 21.74 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 440 | 21.92 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
30%中性滤光片 | 635 | 23.59 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 546 | 29.32 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测
| 440 | 29.91 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 未检测

## 杂散光校验
项目名称 | 波长点 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
碘化钠标准溶液 | 220 |  | 0.01 | 未检测
亚硝酸钠标准溶液 | 360 |  | 0.05 | 未检测

## 基线平直度检验
项目名称 | 测量值（Abs） | 指标要求 | 判定结果
基线平直度 |  | 0.0005 | 未检测

## 基线暗噪声检验
项目名称 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
基线暗噪声 |  | 0.1 | 未检测

## 光谱带宽与仪器最小光谱带宽
项目名称 | 特征值 | 标准值 | 测量值（nm） | 偏差（%） | 误差范围（%） | 判定结果
氘灯5.0 | 656.1 | 5 |  | -100 | 20 | 未检测
氘灯2.0 | 656.1 | 2 |  | -100 | 20 | 未检测
氘灯1.0 | 656.1 | 1 |  | -100 | 20 | 未检测
氘灯0.5 | 656.1 | 0.5 |  | -100 | 20 | 未检测
氘灯0.2 | 656.1 | 0.2 |  | -100 | 20 | 未检测

## 噪声检验
项目名称 | 特征值 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
500nm100%噪声 | 500 |  | 0.05 | 未检测
500nm0%噪声 | 500 |  | 0.005 | 未检测
250nm100%噪声 | 250 |  | 0.05 | 未检测
250nm0%噪声 | 250 |  | 0.005 | 未检测

## 波长边缘噪声
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 垂直距离范围 | 判定结果
1090nm100%噪声 | 1090 |  | 0.1 | 未检测
1090nm0%噪声 | 1090 |  | 0.02 | 未检测
200nm100%噪声 | 200 |  | 0.1 | 未检测
200nm0%噪声 | 200 |  | 0.02 | 未检测

## 漂移检验
项目名称 | 测量波长 | 测量值（%） | 指标要求 | 判定结果
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测
漂移检验 | 500 |  | 0.1 | 未检测