|  |  |  | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验原始记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本/修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发布/修订期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  | 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  | 复核员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T700AS |  |  |  | 34U1704-01-0023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-01-20 |  |  |  |  |  |  | ttttttt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度(℃) |  |  | 25 |  |  |  | 相对湿度(%) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UVWin版本号 |  |  | 1.0 |  |  |  | UVTouch版本 |  |  |  |  |  | 1.dl2 |  |  |  |  |  |  | 检验软件版本号 |  |  |  |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 波长示值误差与重复性校验 |  |  |  | 波长示值误差:0.1:波长重复性:0.1波长示值误差:0.3:波长重复性:0.1 |  |  |  |  | 波长段; B段; B段; B段. 项目名称; 氘灯(486.0); 氘灯(656.1); 镨钕滤光片. 重复性（nm）; 0; 0; 0. 误差值（nm）. 特征值（nm）; 486; 656.1; 807.4. 测量值（nm）. 波长重复性; 0.1; 0.1; 0.1. 波长示值误差(nm); 0.1; 0.1; 0.3. 平均值（nm）. 判定结果; 未检测; 未检测; 未检测. |
|  |  | 波长示值误差与重复性校验 |  |  |  | 波长示值误差:0.3:波长重复性:0.1 |  |  |  |  | 项目名称; 钬溶液; 钬溶液; 钬溶液; 钬溶液; 钬溶液; 钬溶液. 重复性（nm）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 误差值（nm）. 特征值（nm）; 640.7; 536.8; 416.5; 361; 287.4; 241. 测量值（nm）. 波长重复性; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1. 波长示值误差(nm); 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 平均值（nm）. 判定结果; 未检测; 未检测; 未检测; 未检测; 未检测; 未检测. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 透射比示值误差与重复性校验可见区 |  |  |  | 透射比示值误差:0.3:透射比重复性:0.1 |  |  |  |  |  | 检测工具 |  |  |  |  |  | 10%中性滤光片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性（%）; 0; 0; 0. 透射比重复性; 0.1; 0.1; 0.1. 透射比示值误差; 0.3; 0.3; 0.3. 误差值（%）. 特征值(nm); 635; 546; 440. 测量值（%）. 标准值（%）; 7.57; 10.1; 10.07. 平均值（%）. 判定结果; 未检测; 未检测; 未检测. |
|  | 透射比示值误差与重复性校验可见区 |  |  |  | 透射比示值误差:0.3:透射比重复性:0.1 |  |  |  |  |  | 检测工具 |  |  |  |  |  | 20%中性滤光片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性（%）; 0; 0; 0. 透射比重复性; 0.1; 0.1; 0.1. 透射比示值误差; 0.3; 0.3; 0.3. 误差值（%）; 617.36; 524.26; 418.08. 特征值(nm); 635; 546; 440. 测量值（%）; 635; 546; 440. 标准值（%）; 17.64; 21.74; 21.92. 平均值（%）; 635; 546; 440. 判定结果; 不合格; 不合格; 不合格. |
|  | 透射比示值误差与重复性校验可见区 |  |  |  | 透射比示值误差:0.3:透射比重复性:0.1 |  |  |  |  |  | 检测工具 |  |  |  |  |  | 30%中性滤光片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性（%）; 0; 0; 0. 透射比重复性; 0.1; 0.1; 0.1. 透射比示值误差; 0.3; 0.3; 0.3. 误差值（%）. 特征值(nm); 635; 546; 440. 测量值（%）. 标准值（%）; 23.59; 29.32; 29.91. 平均值（%）. 判定结果; 未检测; 未检测; 未检测. |
|  | 透射比示值误差与重复性校验紫外区 |  |  |  | 透射比示值误差:0.3:透射比重复性:0.1 |  |  |  |  |  | 检测工具 |  |  |  |  |  | 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称; 紫外分光光度计标准物质GBW(E)130066. 重复性（%）; 0. 透射比重复性; 0.1. 透射比示值误差; 0.3. 误差值（%）. 特征值(nm); 350. 测量值（%）. 标准值（%）; 23.2. 平均值（%）. 判定结果; 未检测. |
| 4 | 杂散光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 220nm |  |  |  |  | 0.01% |  |  |  |  |  | 碘化钠标准溶液 |  |  |  |  |  |  |  | 测量值（%) |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 未检测 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360nm |  | ≤0.02% |  |  |  | 亚硝酸钠标准溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 未检测 |  |  |
| 5 |  |  | 基线平直度 |  |  |  |  |  | ≤±0.0005（2.0nm光谱带宽） |  |  |  |  |  | 测量值(Abs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 基线暗噪声 |  |  |  |  |  | ≤±0.1% |  |  |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 光谱带宽 |  |  |  |  |  | 不超过标称光谱带宽的±20% |  |  | 光谱带宽（nm） |  |  |  |  |  |  | 氘灯5.0 |  | 氘灯2.0 |  |  |  |  |  | 氘灯1.0 |  |  |  |  |  |  |  | 氘灯0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 氘灯0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值(nm) |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差（%） |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 噪声500nm |  |  | 100% |  |  |  | ≤0.05% |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ≤0.005% |  |  |  |  |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 噪声250nm |  |  | 100% |  |  |  | ≤0.5% |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ≤0.05% |  |  |  |  |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边缘噪声1090 nm |  |  | 100% |  |  |  | ≤0.1% |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ≤0.02% |  |  |  |  |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边缘噪声200nm |  |  | 100% |  |  |  | ≤0.1% |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | ≤0.02% |  |  |  |  |  |  |  | 测量值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 漂移 |  |  | 500nm ≤0.1%/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值（%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 电压适应性 |  |  | ±0.2% |  |  | 检验工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198V |  |  |  |  |  |  |  | 220V |  |  |  |  |  |  |  |  | 242V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调压器，数字万用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500nm测量值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500nm处的透射比变化（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250nm测量值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250nm处的透射比变化（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 介电强度 |  |  | 500nm ≤0.1%/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值（%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 有□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 接触电流 |  |  | 正常条件≤0.5mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验工具：泄漏电流测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单一故障≤3.5mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 保护地接地 |  |  | ≤0.1Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验工具：程控接地电阻测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 绝缘电阻 |  |  | ≥20MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验工具：绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量值（MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 样品池准确度于重复性校验 |  |  |  |  | 准确度：100%±0.1% 重复性：0.1% |  |  |  |  |  |  |  | 1号池测量值(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 外观和结构 |  |  |  |  | 仪器外观应清洁，所有电镀件表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀，无掉漆与划痕，不得有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象，外露部件结合处应整齐，无粗糙不平现象。仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期、仪器编号、工作电源电压、频率、制造计量器具许可证标志及编号，仪器的铭牌、二维码的内容及粘贴方向应正确。仪器的各紧固件均应紧固良好，外露螺钉无损伤，生锈，缺失。各按键、开关、指示灯工作正常，电缆线的接插件均能紧密配合且接地良好，启动后无异常杂音。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  | 1.本表格依据T600T700系列紫外可见分光光度计整机检验工艺编制; 2. 测量结果保留的小数点位数应与指标要求的小数点位数一致； 3. 表格中的标准值依据有效期内的标准物质证书提供的标准值为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |